УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

генерального директора -

главный инженер

ОАО «БЗМП»

Демяшкевич Д.В.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки  Количество | | Товар: Шкаф сушильный (стерилизатор сухожаровой)  Работы (услуги): пуско-наладочные работ, обучение персонала лаборатории (не менее 2х человек), работы по валидации (IQ/OQ), проведение государственной метрологической аттестации по климатическим параметрам: температура 180±5°С  4 комплекта |
| 2 | Код по классификатору ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» | | 32.50.12.000  Стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные |
| 3 | Вид применяемой процедуры закупки | | Конкурентный лист  В соответствии с п.1.20.1. Порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств |
| 4 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям организации  1. Технические требования:  1.1. Объем рабочей камеры от 100л до 150л.  1.2. Материал наружного корпуса и камеры – высококачественная нержавеющая сталь (марок 1.4016 – ASTM 430 и 1.4301 – ASTM 304 соответственно).  1.3. Равномерный нагрев камеры с 4-х сторон.  1.4. Принудительный тип конвекции.  1.5. Точность установки 0,5 °С.  1.6. Точность измерения 0,5 °С.  1.7. Дисплей цветной с микропроцессорным управлением.  1.8. Наличие цифрового таймера времени стерилизации.  1.9. Отчёт времени стерилизации с момента достижения заданной температуры.  1.10. Регулировка воздушной заслонки 10% - 100%.  1.11. Самодиагностика для проверки наличия неисправностей.  1.12. Звуковая и визуальная сигнализация неисправностей.  1.13. Полки выдвижные в комплекте: 2шт.  1.14. Диапазон температур, °C от +30 до +300.  1.15. Калибровка по трём свободно выбираемым значениям температуры.  1.16. Наличие программного обеспечения для протоколирования (встроенная система протоколирования процесса согласно 21FCF).  1.17. Наличие механического ограничителя температуры.  1.18. Габаритные размеры не более (ШxВхГ): 750x870x585мм.  1.19. Вес сушильного шкафа до 75кг.  1.20. Встроенное устройство защиты от перегрева, с визуальным сигналом тревоги.  1.21. Максимальная нагрузка на вставную полку не менее 25кг.  1.22. Возможность считывания, управления и регистрации данных.  1.23. Питание, В, Гц: 220 В, 50Гц.  1.24. Уровень звукового давления до 80 [дБ(А)].  1.25. Размеры кассеты 30x40см.  1.26. Подставка из нержавеющей стали в комплекте, рассчитана строго под габариты (не выступает за его пределы) и вес сушильного шкафа с максимальной загрузкой.  1.27. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.  2. Наличие в комплекте поставки следующих документов:  2.1. Сертификат происхождения, сертификаты на материалы, протоколы заводских испытаний, инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования на русском языке, технический паспорт, каталог запчастей, принципиальная схема, электрическая схема.  2.2. Наличие в комплекте поставки запасных и быстроизнашивающихся частей на 2 года эксплуатации.  3. Общие требования:  Закупаемое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь.  Документы IQ/OQ должны быть разработаны согласно требованиям ТКП 030-2017(33050) «Надлежащая производственная практика» и ТКП 523-2013(02041) «Производство лекарственных средств. Процессы сухожаровой стерилизации».  Наличие сервисного центра на территории РБ.  Срок приезда инженера с момента вызова в случае неисправности или при необходимости проведения диагностики, не более 48 часов.  Поставщик оборудования должен предоставить документы IQ/OQ для согласования не позднее 10 дней перед проведением квалификации. | | |
| 5 | Место, условия и сроки поставки (приобретения иным способом) товара (выполнения работы, оказания услуги) | Место поставки: г.Борисов, ул.Чапаева, 64  Условия поставки: DDP г.Борисов, склад заказчика  Ориентировочный срок поставки товара – не более 60 календарных дней.  Срок поставки – в соответствии с предложением участника | |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги) | Предложение участника (критерий оценки) | |
| 7 | Порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения) | В окончательную цену предложения должно быть включено: стоимость товара, доставка на склад покупателя, пуско-наладочные работ, обучение персонала лаборатории (не менее 2х человек), проведение государственной метрологической аттестации по климатическим параметрам: температура 180±5°С, валидационный пакет документов (IQ/OQ) с документальным оформлением результатов, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. | |
| 8 | Проект договора на закупку или его условия, срок его заключения | Договор заключается в срок не ранее чем через 3 рабочих дня со дня извещения участников о результате проведения процедуры закупки.  Договор заключается в рублях РБ или в рублях РБ эквивалентной сумме в долл.США, евро с оплатой в рублях РБ или в рублях РБ по официальному курсу на дату выписки ТТН.  Проект договора прилагается.  Возможно признание победителем единственного участника конкурентной процедуры закупки, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке. | |
| 9 | Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его действия.  Требования к описанию участниками процедуры закупки предлагаемого ими товара (работы, услуги), его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик | Участник подает предложение в одном из следующих вариантах:  1. На бумажном носителе в запечатанном конверте.  На конверте должно быть указано:  «Отдел ОГМ, конкурентный лист №2022 - \_\_\_\_\_\_\_\_– закупка системы очистки воды. Подача предложений – до 13.00 «12» декабря 2022 года.  2. В электронном виде на электронный адрес: [aho.zakupki\_oz@borimed.com](mailto:aho.zakupki_oz@borimed.com).  В теме письма должно быть указано: «Отдел ОГМ, конкурентный лист №2022 - \_\_\_\_\_\_\_\_– закупка системы очистки воды. Подача предложений – до 13.00 «12» декабря 2022 года.  В предложении участника должно быть предоставлено:  - коммерческое предложение (форма прилагается)  - спецификация с подробным описанием предлагаемого товара (форма прилагается)  - документы и сведения в соответствии с п. 11 Задания  Цена конкурсного предложения может быть выражена в белорусских рублях, долл.США, евро. Для приведения цен участников к единым условиям будет применен официальный курс по НБ РБ на дату окончания срока для подготовки и подачи предложений.  Срок рассмотрения предложений и принятия решения о выборе поставщика – не более 10 рабочих дня со дня окончания срока для подготовки и подачи предложений.  Предложение участника должно содержать подробное описание потребительских, технических и экономических характеристик закупаемого товара.  Просим обратить внимание: Для рассмотрения будут приниматься только те предложения, которые полностью соответствуют техническому заданию. | |
| 10 | Требования к участникам процедуры закупки | В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. N 229 | |
| 11 | Перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | 11.1. Заявление участника о наличии сервисного центра для гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории РБ.  11.2. Копия свидетельства о регистрации юридического лица.  11.3. Заявление участника об отсутствии задолженности по налогам, сборам и пеням.  11.4. Документы, определяющие статус участника: производитель, официальный представитель, дилер, посредник и т.д.  Участником может быть предоставлено заявление о не размещении сведений о нем и о его предложении в открытом доступе (при размещении результатов закупки на торговой площадке). Заявление должно содержать обоснование для ограничения доступа к соответствующей информации. | |
| 12 | Критерии (с указанием удельного веса по каждому из них) и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки товаров (работ, услуг) | 1.Наименьшая стоимость  Балл по данному критерию рассчитывается по формуле: = Цмin / Цо\*Укр  Где Цо – стоимость предложения оцениваемого участника; Цмin – минимальная стоимость из представленных предложений; Укр – удельный вес критерия оценки (0,9)  2. Наилучшие условия оплаты  Участнику, предлагающему условия оплаты – «по факту поставки», присваивается количество баллов – 0,1  Участнику, предлагающему иные условия оплаты – 0,0  В случае если двум или более участникам будет присвоено равное количество баллов, предпочтение будет отдано участнику с наименьшей стоимостью. | |
| 13 | Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары | Не устанавливаются | |
| 14 | Условия применения преференциальной поправки | Не применяется | |
| 16 | Ориентировочная стоимость | 50 000,00 рублей РБ | |
| 17 | Выписка из списка производителей (подрядчиков, исполнителей), включенных в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и производящих товары (работы, услуги), аналогичные подлежащим закупке | Прилагается | |

Специалист по организации закупок А.А. Новиченок

Главный механик Д.Н. Галаганюк