УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

генерального директора -

главный инженер

ОАО «БЗМП»

Демяшкевич Д.В.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупкиКоличество | Товар: Шкаф сушильный (стерилизатор сухожаровой)Работы (услуги): пуско-наладочные работ, обучение персонала лаборатории (не менее 2х человек), работы по валидации (IQ/OQ), проведение государственной метрологической аттестации по климатическим параметрам: температура 180±5°С4 комплекта |
| 2 | Код по классификатору ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» | 32.50.12.000Стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные |
| 3 | Вид применяемой процедуры закупки  | Конкурентный листВ соответствии с п.1.20.1. Порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств |
| 4 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям организации1. Технические требования: 1.1. Объем рабочей камеры от 100л до 150л.1.2. Материал наружного корпуса и камеры – высококачественная нержавеющая сталь (марок 1.4016 – ASTM 430 и 1.4301 – ASTM 304 соответственно).1.3. Равномерный нагрев камеры с 4-х сторон.1.4. Принудительный тип конвекции.1.5. Точность установки 0,5 °С.1.6. Точность измерения 0,5 °С.1.7. Дисплей цветной с микропроцессорным управлением.1.8. Наличие цифрового таймера времени стерилизации.1.9. Отчёт времени стерилизации с момента достижения заданной температуры.1.10. Регулировка воздушной заслонки 10% - 100%.1.11. Самодиагностика для проверки наличия неисправностей.1.12. Звуковая и визуальная сигнализация неисправностей.1.13. Полки выдвижные в комплекте: 2шт.1.14. Диапазон температур, °C от +30 до +300.1.15. Калибровка по трём свободно выбираемым значениям температуры.1.16. Наличие программного обеспечения для протоколирования (встроенная система протоколирования процесса согласно 21FCF).1.17. Наличие механического ограничителя температуры.1.18. Габаритные размеры не более (ШxВхГ): 750x870x585мм.1.19. Вес сушильного шкафа до 75кг.1.20. Встроенное устройство защиты от перегрева, с визуальным сигналом тревоги.1.21. Максимальная нагрузка на вставную полку не менее 25кг.1.22. Возможность считывания, управления и регистрации данных.1.23. Питание, В, Гц: 220 В, 50Гц.1.24. Уровень звукового давления до 80 [дБ(А)].1.25. Размеры кассеты 30x40см.1.26. Подставка из нержавеющей стали в комплекте, рассчитана строго под габариты (не выступает за его пределы) и вес сушильного шкафа с максимальной загрузкой.1.27. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.2. Наличие в комплекте поставки следующих документов:2.1. Сертификат происхождения, сертификаты на материалы, протоколы заводских испытаний, инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования на русском языке, технический паспорт, каталог запчастей, принципиальная схема, электрическая схема.2.2. Наличие в комплекте поставки запасных и быстроизнашивающихся частей на 2 года эксплуатации.3. Общие требования:Закупаемое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь. Документы IQ/OQ должны быть разработаны согласно требованиям ТКП 030-2017(33050) «Надлежащая производственная практика» и ТКП 523-2013(02041) «Производство лекарственных средств. Процессы сухожаровой стерилизации».Наличие сервисного центра на территории РБ.Срок приезда инженера с момента вызова в случае неисправности или при необходимости проведения диагностики, не более 48 часов.Поставщик оборудования должен предоставить документы IQ/OQ для согласования не позднее 10 дней перед проведением квалификации.  |
| 5 | Место, условия и сроки поставки (приобретения иным способом) товара (выполнения работы, оказания услуги) | Место поставки: г.Борисов, ул.Чапаева, 64Условия поставки: DDP г.Борисов, склад заказчикаОриентировочный срок поставки товара – не более 60 календарных дней.Срок поставки – в соответствии с предложением участника |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги) | Предложение участника (критерий оценки) |
| 7 | Порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения)  | В окончательную цену предложения должно быть включено: стоимость товара, доставка на склад покупателя, пуско-наладочные работ, обучение персонала лаборатории (не менее 2х человек), проведение государственной метрологической аттестации по климатическим параметрам: температура 180±5°С, валидационный пакет документов (IQ/OQ) с документальным оформлением результатов, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. |
| 8 | Проект договора на закупку или его условия, срок его заключения  | Договор заключается в срок не ранее чем через 3 рабочих дня со дня извещения участников о результате проведения процедуры закупки.Договор заключается в рублях РБ или в рублях РБ эквивалентной сумме в долл.США, евро с оплатой в рублях РБ или в рублях РБ по официальному курсу на дату выписки ТТН.Проект договора прилагается.Возможно признание победителем единственного участника конкурентной процедуры закупки, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке. |
| 9 | Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его действия.Требования к описанию участниками процедуры закупки предлагаемого ими товара (работы, услуги), его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик | Участник подает предложение в одном из следующих вариантах:1. На бумажном носителе в запечатанном конверте.На конверте должно быть указано:  «Отдел ОГМ, конкурентный лист №2022 - \_\_\_\_\_\_\_\_– закупка системы очистки воды. Подача предложений – до 13.00 «12» декабря 2022 года.2. В электронном виде на электронный адрес: aho.zakupki\_oz@borimed.com. В теме письма должно быть указано: «Отдел ОГМ, конкурентный лист №2022 - \_\_\_\_\_\_\_\_– закупка системы очистки воды. Подача предложений – до 13.00 «12» декабря 2022 года.В предложении участника должно быть предоставлено:- коммерческое предложение (форма прилагается)- спецификация с подробным описанием предлагаемого товара (форма прилагается)- документы и сведения в соответствии с п. 11 ЗаданияЦена конкурсного предложения может быть выражена в белорусских рублях, долл.США, евро. Для приведения цен участников к единым условиям будет применен официальный курс по НБ РБ на дату окончания срока для подготовки и подачи предложений.Срок рассмотрения предложений и принятия решения о выборе поставщика – не более 10 рабочих дня со дня окончания срока для подготовки и подачи предложений.Предложение участника должно содержать подробное описание потребительских, технических и экономических характеристик закупаемого товара.Просим обратить внимание: Для рассмотрения будут приниматься только те предложения, которые полностью соответствуют техническому заданию.  |
| 10 | Требования к участникам процедуры закупки | В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. N 229 |
| 11 | Перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям  | 11.1. Заявление участника о наличии сервисного центра для гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории РБ.11.2. Копия свидетельства о регистрации юридического лица.11.3. Заявление участника об отсутствии задолженности по налогам, сборам и пеням.11.4. Документы, определяющие статус участника: производитель, официальный представитель, дилер, посредник и т.д. Участником может быть предоставлено заявление о не размещении сведений о нем и о его предложении в открытом доступе (при размещении результатов закупки на торговой площадке). Заявление должно содержать обоснование для ограничения доступа к соответствующей информации. |
| 12 | Критерии (с указанием удельного веса по каждому из них) и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки товаров (работ, услуг) | 1.Наименьшая стоимостьБалл по данному критерию рассчитывается по формуле: = Цмin / Цо\*УкрГде Цо – стоимость предложения оцениваемого участника; Цмin – минимальная стоимость из представленных предложений; Укр – удельный вес критерия оценки (0,9)2. Наилучшие условия оплатыУчастнику, предлагающему условия оплаты – «по факту поставки», присваивается количество баллов – 0,1Участнику, предлагающему иные условия оплаты – 0,0В случае если двум или более участникам будет присвоено равное количество баллов, предпочтение будет отдано участнику с наименьшей стоимостью. |
| 13 | Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары | Не устанавливаются |
| 14 | Условия применения преференциальной поправки | Не применяется |
| 16 | Ориентировочная стоимость | 50 000,00 рублей РБ |
| 17 | Выписка из списка производителей (подрядчиков, исполнителей), включенных в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и производящих товары (работы, услуги), аналогичные подлежащим закупке | Прилагается  |

Специалист по организации закупок А.А. Новиченок

Главный механик Д.Н. Галаганюк